DENSİ için KANTAR KALİBRASYON İŞLEMİ

Cihazı 3 (F3) Tuşuna basılı tutarak açınız.

Ekrana tESt yazısı gelir. Tekrar 3 (F3) tuşuna basınız.

Ekrana St.CaL yazısı gelir. SET tuşuna basınız.

Ekrana d XXXX gelir. SET tuşuna basınız.

Ekrana C XXXX gelir. SET tuşuna basınız.

Ekrana d XXXX gelir. SET tuşuna basınız.

Ekrana S XXXX gelir. Bu ekrana Kantara koyacağımız Kilo miktarı tuş takımından yazılır. Ekrana yazılan değer kantar kapasitesinin en az 1/10 kadar olmalıdır. ( örneğin kantar kapasitesi 5000 Kg ise kalibrasyon en az 500 Kg ile yapılmalıdır.) Kantara konulacak kilo cihaza yazıldıktan sonra SET tuşuna basınız.

Ekrana LoAd yazısı gelir. Ekranda bu yazı var iken kantara Ağırlıklar dengeli şekilde konur ve kantarda salınım bitince SET tuşuna basılır.

Ekrana XXXXXX rakamlar gelir. SET tuşuna basınız.

Ekrana End yazısı gelir. Ekranda bu yazı var iken Kantar üzerindeki ağırlıklar alınır ve kantarda salınım bitince SET tuşuna basılır.

Cihaz kendisini kapatıp açar ve kalibrasyon işlemi bitmiş olur. 

Kantar üzerine tekrar ağırlık konulup doğru değer gösterdiği kontrol edilmelidir.

NOT : Yukarıdaki işlemler Prokser elemanlarınca daha önceden  ayarları yapılmış Cihazlarda sadece Kalibrasyon yapmak içindir. Eğer kantar kapasitesi veya yürüme adımı gibi  Cihazlarda herhangibir farklı ayarda yapılmak isteniyorsa Prokser den teknik destek isteyiniz. 

PROKSER ELEKTROMEKANİK SİSTEMLER

