Esit PWI-P indikatör kalibrasyonu
Cihazın enerjisi kesilip tekrara verilir veya  (TEST) tuşuna bir kez basılır. Sırasıyla aşağıdaki yazılar ekranda görünür.

[image: image1.emf]
[image: image2.emf]
[image: image3.emf]
[image: image4.emf]
Esit yazısı göründüğünde  AYAR  [image: image5.png]


 tuşuna basılır ve ekranda 

[image: image6.emf] yazısı görünür. Dara göster [image: image7.png]


 tuşuna bir kez basılır, Ekranda 

[image: image8.emf]  yazısı görünür. Dara göster [image: image9.png]


 tuşuna bir kez basılır, Ekranda

[image: image10.emf] yazısı görünür.

Dara göster [image: image11.png]


 tuşuna bir kez basılır, Ekranda

 [image: image12.emf]yazısı görünür.

Kalibrasyon bölümüne girmek için bir kez Yazıcı [image: image13.emf] tuşuna bir kez basılır. Ekranda ölçüm hızı [image: image14.emf]  görünür. Değiştirmeden devam etmek için Yazıcı  [image: image15.emf] tuşuna bir kez basılır. Ekranda Loadcell kazanç değeri görünür [image: image16.emf] değiştirmeden devam etmek için Yazıcı [image: image17.emf] tuşuna bir kez basılır. Ekranda 2-3 sn. 

[image: image18.png]2kro




 yazısı görünür ve devamında kantar iç sayım değeri görünür.    (NOT: Burada görünen değer kg değildir.) Kantarın sıfır değerini kaydetmek için     Sıfırlama  [image: image19.emf] tuşuna bir kez basılır. Ekranda 2-3 sn. [image: image20.emf] yazısı görünür ve devamında kantar iç sayım değeri görünür.  (NOT: Burada görünen değer kg değildir.) Kalibrasyon için kullanılacak ağırlık kantara yüklenir. Bir süre kantarın salınımının durması beklendikten sonra konulan ağırlık miktarını girmek için AYAR [image: image21.png]


 tuşuna basılır. Yanıp sönen basamağın değerini artırmak DARA GÖSTER [image: image22.emf] tuşuna, yanıp sönen basamağın yerini değiştirmek için DARA AL [image: image23.emf] tuşuna, yanıp sönen basamağın değerini 0 (sıfır) yapmak için SIFIRLAMA  [image: image24.emf] tuşuna basılarak kantara konulan değer ayarlanır ve kaydetmek için YAZICI [image: image25.emf] tuşuna basılır. 
BU İŞLEM YAPILIRKEN SALINIM OLMAMASINI SAĞLAYINIZ. 
Kantar TEST işlemi yapar devamında kantara konulan yük ekranda görünür. 

